一、 概述

H14419型直读式测尘仪使用说明书

1、产品特点及用途

直读式测尘仪（以下简称测尘仪），采用微处理器技术，数据处理快，抗干扰能力强，稳定性好，测量准确度高。测尘仪配有分级粉尘捕集器，能采集到呼吸性粉尘和总粉尘，其分离效能符合“BMRC” 呼吸性粉尘分离效能国际标准曲线的要求。全中文显示，并能随机记录前 50 个历史测试记录。

测尘仪适用于煤矿或其它粉尘作业环境，直接测定总粉尘或呼吸性粉尘浓度。

2、产品执行标准

MT 163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》Q/SD 029-2012《CCZ-1000 型直读式测尘仪》。

二、工作原理

工作原理

滤膜夹放入测尘仪后，测尘仪内的检测系统对空白滤膜进行初始测量，并存储测量值。5 秒后测尘仪开始采样，抽气泵工作形成的负压将含尘空气抽入并经过滤膜，使滤膜上积累粉尘，与采样同步的计时器开始计时，检测系统根据滤膜上的粉尘量自动设定采样时间。当测尘仪停止采样后由单片机进行数据处理计算出粉尘浓度并显示在显示屏上。

三、主要技术参数（见表 1）

表 1

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 浓度测量范围 | （0.5～1000）mg/m3 |
| 采样流量 | 2L/min |
| 采样流量误差 | ≤2.5% |
| 稳定性相对误差 | ±2.5% |
| 测量误差 | ≤±10% |
| 防爆标志 | Exib I Mb |
| 外形尺寸 | 235×80×155mm |
| 重量 | 1.5 ㎏ |
| 使用环境 | 工作温度：（0～40）℃；相对湿度：≤95%；大气压：（86～110）kPa； |

四、使用、操作

1、界面简介

打开电源开关后，测尘仪自动进入提示界面（如图 2 所示）

请设定好相关系数并装好滤膜

按启停键测定

10:58 分

星期二

09 年 12 月 1 日

图 2

************************************************

电源电压：7.38V

*

*

*

*

*

喷浆 1

地面工作面

时间设定

采煤面 01

转载点 1

半岩煤

水泥尘

全尘掘进 01

其他 1

岩尘

煤尘

100

- 粉尘性质

- 粉尘系数

- 采样地址

*

- 定时采样

********************************************************

10：59 分

星期二

09 年 12 月 1 日

初次使用本测尘仪，应先设定工作状态及相关参数。按“选择”键。进入设定界面（如图 3 所示）。

图 3

正在测定

请稍候···

采样时间：××分××秒

电源电压：7.38V

11：00 分

星期二

09 年 12 月 1 日

设定好工作状态及相关参数后，按“启停”键，进入条件界面（如图 4  所示），测尘仪开始工作进行采 样。 采样 结 束后， 测尘仪 自动 显示采 样时间 和粉 尘浓度 （ 如 图 5 所示 ）。

图 4

*******************************

- 采样时间	××分××秒	*

- 粉尘浓度	××mg/m3	*

*******************************

电源电压	7.38V

11：30 分

星期二

09 年 12 月 1 日

图 5

屏幕下方所显示的电源电压为仪器实时监视的电压，电压在正常工作范围时正常显示，当电压小于

  - V 时，显示反白，表示应给仪器充电。

2、操作方法

首先将测尘仪充足电，充电时间为 14～16 小时。采样前，将冲击式采样头安装到仪器采样头接口上

（在采集呼吸性粉尘时，采样前应先在冲击板上涂上硅脂，再将冲击板装入采样头；采集全尘时采样头里不装冲击板），按下推杆，同时把装上滤膜的滤膜夹从测尘仪滤膜插口处插入，使滤膜夹到位（注意：严禁未加好滤膜就开机采样！）。打开测尘仪电源开关，测尘仪进入提示界面（如图 2 所示），按“选择”键，

进入设定界面（如图 3 所示）。

    - 时间设定

重复按“选择”键，使“时间设定”状态闪烁，按“确认”键，光标移动到 “年”，通过“+”“-”

键设定好年份，再按“选择”键，光标移至“月”，同上操作，直至时间设定完毕后，按“确认”键退出。

    - 粉尘性质设定

按“选择”键，移动光标至“粉尘性质”条目，按“确认”键，再按“选择”键，选择要选的尘种， 被选择上的尘种显示屏上会出现反白，接着按“确认”键，进入“全尘/呼尘”选项，再按“选择”键，选择“全尘”或“呼尘”。按“确认”键退出。

    - 粉尘系数设定

当测尘误差偏大或偏小时可设定“粉尘系数”，按“选择”键，使光标移至“粉尘系数”条目，此时 “粉尘系数”和“100”交替闪烁，按“+”或“-”键，修改粉尘系数（粉尘系数可在 60～300 内调整），本测尘仪默认系数为 100。当系数设定好后按“确认”键退出。

    - 采样地址的设定

按“选择”键，使光标移至“采样地址”条目，按“确认”键，光标停在“采煤面 01”上，根据需要设定地址编号，如设定采样地址为“采煤面 3”，将光标移至“采煤面 01”，按“确认”键后，再按“选择”键，选择至“采煤面 3”，再按“确认”键退出。类似地按“选择”键选择“掘进 01”、“喷浆 1”、“转 载 1”、 “其它 1”、“地面工作面”；

    - 定时采样

按“选择”键，将光标移至“定时采样”，按“确认”键，本测尘仪将进入定时测试状态，最长采样时间为 5 min。按“启/停”键进行采样。定时测试对粉尘浓度＜2mg/m3 时的正确性要比自动采样要差。

    - 数据查询

按“查询”键，测尘仪进入查询状态，通过“+”或“-”键可调阅最后五十条测试记录。按“选择” 键退出。按“+”是五十条测试记录中的第一个，按“-”是最后一条测试记录。

    - 自动采样

当测尘仪已对日期、时间、粉尘性质、粉尘系数、采样地址设定后，按“启/停”键即可自动采样。该测尘仪能自动设定采样时间，在采样结束后屏幕显示采样时间、粉尘浓度。最长采样时间为 30min。

    - 数据删除

在检测结果或数据查询里把不需要的数据删除时，可先按“确认”键不放，再按“-”键，当前显示的数据可以被删除。

3、流量的校正（见图 6）

每次测定前，请校正测尘仪流量，校正方法为把采样头取下，换上流量校正接头，连接好校正用流量计，在测尘仪中安装好滤膜夹，打开电源，按“启/停”键，观察流量是否在 2L/min，如有偏差可调整流

量调节电位器直至达到 2L/min。

图 6

4、数据输出及打印

- 将测尘仪配备的光盘插入电脑光驱中，用鼠标双击“我的电脑”图标，在进入的页面中找到“光驱”图标，点击鼠标右键选择“打开”命令出现“FC Setup”图标，双击该图标，进入安装向导，用鼠标点击“下一步”在出现的许可协议页面中选中“我同意以上条款”，单击“下一步”出现安装文件页面，直接单击“下一步”出现确认安装页面，再单击“下一步”，出现安装完成页面，单击“关闭”后即安装完成，桌面上出现“全自动粉尘测定系统”图标。

- 用测尘仪配备的通信电缆将测尘仪与计算机串口连接好，打开测尘仪电源。

- 用鼠标双击“全自动粉尘测定系统”图标进入测定系统，输入单位名称，采样器型号，测尘工等信息后，用鼠标点击“读数据”，将测试的数据读入系统，点击“打印记录表”，将测试数据打印输出。操作完成点击“退出系统”。

五、常见故障与排除（见表 2）

表 2

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 能启动、无流量 | 气路连接管脱开 | 重新连接好气管 |
| 开机后不工作 | 电池电压过低 | 充电 |
|  | 按钮坏 | 更换按钮 |
|  | 内部连线断 | 接好断线 |
| 电池充不上电 | 电池坏 | 换电池 |
|  | 充电插座坏 | 换插座 |
|  | 充电器故障 | 修理充电器 |

六、注意事项

1、测尘仪使用前请认真阅读本说明书，并按要求正确操作；

2、测尘仪应先在地面上充满电，检查正常后使用；

3、测尘仪在携带和使用后应放置在皮盒内，注意保持清洁，避免剧烈碰撞，用过的冲击板要冲洗干净，准备下次再用；

4、测尘仪维修后应重新进行调校标定；

5、测尘仪应遵照有关部门规定进行定期标定；

6、测尘仪配套的充电器为非防爆产品，严禁在矿井下使用；

7、测尘仪所用的电池符合 GB3836.4 的规定，具有过流保护、过充电保护和过放电保护功能，并通过检测部门火花试验，严禁随意拆卸或更换。

8、测尘仪停止使用或存放时，请从检测装置中取出滤膜夹单独存放，以免在测尘仪内碰撞变形而影

响使用。

9、测尘仪在第一次开机使用时，首先应开机预热 200s，在开机预热前应将空白滤膜插入检测装置。

10、测尘仪使用过程中出现故障，应返回地面由专业人员进行检修，维修时请使用本公司提供的配件；。

11、测尘仪使用结束后应妥善保管，连续两个月不用，应充电一次。

七、成套性

| 1、测尘仪 2、冲击式采样头 3、冲击板 | 1 台 1 套 5 个 |
| --- | --- |
| 4、7501 高真空脂 | 1 瓶 |
| 5、纤维专用滤膜（100 片） | 1 盒 |
| 6、滤膜夹 | 10 副 |
| 7、校正流量计 | 1 个 |
| 8、校正连接头 | 1 个 |
| 9、通信电缆 | 1 条 |
| 10、光盘 | 1 张 |
| 11、样品盒 | 5 只 |
| 12、专用工具 | 1 付 |
| 13、专用充电器 | 1 个 |
| 14、主机皮盒 | 1 个 |
| 15、铝合金外包装箱 | 1 个 |
| 16、三角架 | 1 个 |
| 17、使用说明书 | 1 本 |
| 18、合格证 | 1 份 |

八、运输、贮存

1、测尘仪可采用包括陆运、水运和空运在内的各种方式进行运输，运输中须防止剧烈冲撞、重压及雨淋， 防止与腐蚀品混装。

2、测尘仪应贮存于空气流通，无腐蚀性气体，无滴水和液体侵袭，空气相对湿度不大于 90%，温度为（0～40）℃的仓库中。

九、开箱及检查

打开包装箱后根据本说明书第七条“成套性”检查测尘仪配件是否齐全。

十、保修承诺

本产品保修期为 12 个月，自发货之日起计算。在此期间非人为原因损坏，本公司负责免费维修（不可抗拒因素除外，例如：自然灾害、战争等）。

注：本公司保留对说明书内容进行修改而不另行通知的权利